附件一：

投标报价单

| 名 称 | 品牌 | 规格型号 或配置 | 数量 | 不含税单价 | 含税单价 （含税13％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原子吸收仪 |  |  | 1套 |  |  |
| 合计（不含税） | 大 写： 人民币 元整（¥： ） |  |  |  |  |
| 合计（含税） | 大 写： 人民币 元整（¥： ） |  |  |  |  |
| 备注 | 本报价含运输、搬运、包装、增值税、安装调试、培训及整机3Q认证等所有费用，报价含税13％。 |  |  |  |  |

报价人：         （签字盖章）

联系人：

联系电话：

年    月    日

附件二：

技术需求URS

| 仪器配置要求清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配置 | 数量 | 备注 |
| 1 | 光谱仪主机系统: 火焰+塞曼石墨炉一体机，火焰-石墨炉无需机械切换，切换时无需拆卸自动进样器（提供官方采样佐证） | 一套 | 必需 |
| 2 | 氢化物发生器 | 一套 | 必需 |
| 3 | 原厂硬件软件3Q验证 | 各一套 | 必需 |

1.1仪器设备技术参数

1.1.1光路技术参数

| 序号 | 内容 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 光路结构：双光束设计（提供软件截图或官方彩页佐证） | 必需 |
|  | 波长范围：190-900nm； | 必需 |
|  | 光栅刻线密度：≥1800条/mm | 必需 |
|  | 波长设定：全自动检索，自动波长扫描 | 必需 |
|  | 狭缝:四档或四档以上可调 | 必需 |
|  | 焦距：≥252mm | 必需 |
|  | 波长重复性：≤±0.2nm | 必需 |
|  | 仪器光谱分辨能力：Mn 279.5 –279.8之间峰谷与279.5nm 峰高之比≤30% | 必需 |
|  | 灯座≥8灯座 | 必需 |
|  | 灯电流设置：0-20mA, 计算机自动设定 | 必需 |
|  | 有下一灯预热和自动关灯功能 | 必需 |

1.1.2火焰分析系统技术参数

| 序号 | 内容 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 燃烧头：10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码 | 必需 |
|  | 雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸） | 必需 |
|  | 气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化 | 必需 |
|  | 可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置 | 必需 |
|  | 安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制 | 必需 |
|  | 点火方式：自动点火 | 必需 |
|  | 燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转 | 必需 |
|  | 背景校正方法：氘空心阴极灯或 塞曼校正 | 必需 |
|  | 背景校准能力≥100 | 必需 |

1.1.3石墨炉分析系统技术参数

| 序号 | 内容 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 石墨炉加热方式：横向加热方式（提供官方彩页佐证） | 必需 |
|  | 石墨炉工作温度：室温至3000C（提供软件截图） | 期望 |
|  | 最大升温速率：≥2800C（提供软件截图） | 期望 |
|  | 石墨炉背景校正方法：塞曼扣背景（提供官方彩页作证或者软件截图） | 必需 |
|  | 石墨炉背景校正，除了塞曼背景校正之外，还具备氘灯背景校正。（提供官方彩页或者软件截图） | 期望 |
|  | 石墨炉自动进样器样品位数：≥60个 | 必需 |
|  | 最大磁场强度：1.0T | 必需 |
|  | 磁场强度：0.4—1.0T可调 （提供软件截图佐证） | 期望 |
|  | 进样精度：≤±0.2l | 必需 |
|  | 石墨炉可视系统 | 期望 |
|  | 稀释功能：全自动智能化稀释，最大稀释比例1：400以上（提供软件截图或官方彩页佐证） | 期望 |
|  | 自动进样器具备自动追液功能，自动进样针可以随着样品杯液面的下降而自动下降吸液 | 期望 |
|  | 配有石墨炉加氧除炭炉内消解装置 | 期望 |
|  | 除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染 | 期望 |
|  | 背景校准能力≥100 | 必需 |

1.1.4 氢化物分析系统技术参数

| 序号 | 内容 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 电热石英管温度可调 | 必需 |
|  | 连续进样测定重复5次，时间小于40秒 | 必需 |
|  | 转速100转/min，运转时间40秒；试样每次吸入7-9mL可获取5次重复数据、载液每次吸入7-9mL 。 | 必需 |

1.1.5 立式冷水机技术参数

| 序号 | 内容 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 名义制冷量：1200W @25℃ | 必需 |
|  | 控温精度：±1℃ | 必需 |
|  | 控温方式：启停式 | 必需 |
|  | 冷却方式：压缩机制冷 | 必需 |
|  | 控温范围：5-35℃ | 必需 |
|  | 水泵流量：5L/Min@2Bar | 必需 |
|  | 水箱容积：20L | 必需 |
|  | 过滤系统：过滤10μm以上大颗粒 | 必需 |

1.1.6 空压机主要技术参数

| 序号 | 内容 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 输出流量:0-20L./min(0.55MPa状态下) | 必需 |
|  | 输出压力:0-0.55MPa可调节(出厂设置为0.55 MPa) | 必需 |
|  | 消耗功率:800W以上 | 必需 |

1.1.7 电脑主要技术参数

| 序号 | 内容 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 客户端电脑：1套 处理器：I3-12100；8G DDR5及以上 系统：正版WIN11中文专业版64位 RTM嵌入式； 硬盘：512G及以上 显卡：集显，23.8寸以上显示屏及以上 | 必需 |

1.1.8仪器软件主要技术参数

| 序号 | 内容 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化火焰和石墨炉操作参数，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能，内置符合中国标准常规分析方法，预置工作表，快速启动。 | 必需 |
|  | 软件符合FDA 21CFR Part11规范和中国GMP对计算机化系统要求；具有审计追踪功能；可以设置3级及以上不同的用户和权限； | 必需 |
|  | 操作系统，不少于10个用户许可；可以设置不同的用户名及密码，并用于登陆，密码可定期更换，不可以重复 | 必需 |
|  | 数据处理要求：可以进行方法的编辑，序列的设置，运行，数据的处理，图谱的保存和打印。 | 必需 |

1.1.9配件耗材

| 序号 | 内容 | 必需或期望 |
| --- | --- | --- |
|  | 空心阴极灯： 8只及以上（元素种类任选） | 必需 |
|  | 原装进口石墨管：15根及以上 | 必需 |
|  | 样品杯：1.5ml 聚酯样品杯1000个及以上 | 必需 |

1.1.10验收参数

| 序号 | 内容 |  |  | 必需或期望 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火焰法 重复性（n=7） | 铜Cu | 浓度：0.5ug/ml，RSD≤1% | 必需 |
|  |  |  | 浓度：5ug/ml，RSD≤1% |  |
|  |  | 钴Co | 浓度：0.5ug/ml，RSD≤1% |  |
|  |  |  | 浓度：5ug/ml，RSD≤1% |  |
|  |  | 铬Cr | 浓度：0.5ug/ml，RSD≤1% |  |
|  |  |  | 浓度：3ug/ml，RSD≤1% |  |
|  |  | 镍Ni | 浓度：0.5ug/ml，RSD≤1% |  |
|  |  |  | 浓度：5ug/ml，RSD≤1% |  |
|  | 石墨法 重复性（n=7） | 镉Cd | 浓度：0.5ng/ml，RSD≤2% | 必需 |
|  |  |  | 浓度：5ng/ml，RSD≤2% |  |
|  |  | 镍Ni | 浓度：2ng/ml，RSD≤2% |  |
|  |  |  | 浓度：20ng/ml，RSD≤2% |  |
|  |  | 铝AL | 浓度：5ng/ml，RSD≤2% |  |
|  |  |  | 浓度：100ng/ml，RSD≤2% |  |
|  |  | 钒 V | 浓度：5ng/ml，RSD≤2% |  |
|  |  |  | 浓度：100ng/ml，RSD≤2% |  |
|  | 氢化物法重复性（n=7） | 砷As | 浓度：2ng/ml，RSD≤2% | 必需 |
|  |  |  | 浓度：16ng/ml，RSD≤2% |  |

附件三：

无极药业原子吸收仪项目参考品牌明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 投标方选用的品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收仪 | 日立 | 耶拿 | GBC |  |  |